МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – филиал

федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

ОТДЕЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЕТ

о прохождении учебной практики

Место прохождения практики _ _____________________________________________ _

Сроки прохождения практики с _____________ по ________________

Выполнил:

Студент группы ХФМ-Б2__					____________ ______________

подпись	ФИО

Руководитель практики от

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

___________________________________	____________ ______________

должность	подпись	ФИО

Руководитель практики от предприятия

___________________________________	____________ ______________

должность	подпись	ФИО

Оценка ______________ «____» ______________ 202___ г.

Обнинск, 202____ г.

Оглавление

(пример)

1. Задание на производственную практику	3

2. Ход производственной практики	5

3. Введение	6

4. Изучение структуры, свойств и особенностей микротома с вибрирующим лезвием Leica VT1200	8

5. Литературный обзор	10

5.1. Методики предварительной подготовки и нарезки тканей на микротоме с вибрирующим лезвием Leica VT1200 или Leica VT1200 S	10

5.1.1 Подготовка к нарезке и культивирование	10

5.1.2. Процедура нарезки.	12

5.2. Количественный анализ жизнеспособности клеток в тканях	14

6. Проведение лабораторных исследований.	17

6.1. Получение тонких срезов ткани печени и опухолевой ткани слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти  при помощи микротом с вибрирующим лезвием Leica VT1200	17

6.2 Проведение качественного анализа жизнеспособности клеток в срезах тканей	18

7. Заключение	20

8. Список использованной литературы	21

9. Иллюстрации	23

# 1. Задание на производственную практику

Целями учебной практики являются:

- проведение студентом самостоятельной работы, направленной на выполнение поставленной руководителем задачи;

- применение полученных студентами теоретических знаний к практическим задачам производства и исследовательских подразделений;

- приобретение практических навыков исследовательской деятельности;

- написание отчета по выполненной работе, согласно поставленной руководителем задаче, и его защита.

Для эффективного достижения целей учебной практики в качестве основных задач определены:

- определение темы, постановка целей, задач, плана, форм отчетности;

- изучение научной литературы, статей, технической документации на приборы, установки, программное обеспечение и коды и т.д., используемые студентом при прохождении учебной практики;

- проведение студентом самостоятельной работы, направленной на выполнение поставленной руководителем задачи;

- проведение экспериментальных исследований по выбранной теме, статистическая и математическая обработка результатов;

- овладение навыком ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций;

- овладение навыком применять на практике профессиональные знания теории и методов физических исследований.

Выполнив поставленные задачи, студент освоил следующие компетенции:

| Коды компетенций | Наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| УКЦ-3 | Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций | З-УКЦ-3 – Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем, основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни с использованием цифровых средств. У-УКЦ-3 – Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время, использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения в течение всей жизни с использованием цифровых средств. В-УКЦ-3 – Владеть: методами управления собственным временем, технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни с использованием цифровых средств. |
| ПК-4 | Способен применять на практике профессиональные знания теории и методов физических исследований | З-ПК-4 – Знать: теоретические основы физических методов исследования. У-ПК-4 – Уметь: использовать возможности современных методов физических исследований для решения научно- исследовательских задач. В-ПК-4 – Владеть: практическими навыками применения физических и математических методов исследования, обработки и анализа объектов исследований. |

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАКТИКИ

| Направления/цели воспитания | Задачи воспитания (код) | Воспитательный потенциал дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Профессиональное воспитание | Становление и развитие мировоззрения, обеспечивающего радиационную безопасность при медицинском использовании источников ионизирующего и неионизирующего излучения (В31) | 1. Использование воспитательного потенциала дисциплин «Введение в специальность», «Основы и применение синхротронного излучения», «Физика биологического действия радиации», «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений», «Микробиология, вирусология, иммунология», «Радиобиология» и всех видов практик – ознакомительной, научно-исследовательской, педагогической, преддипломной для: - формирования культуры работы с приборами дозиметрического контроля, радиационной и экологической безопасности посредством тематического акцентирования в содержании дисциплин и учебных заданий, подготовки эссе, рефератов, дискуссий по вопросам биобезопасности 2. Использование воспитательного потенциала дисциплин «Основы биоэтики и биологического права», «Медицинские установки и детекторы излучений», «Рентгеновская компьютерная томография», «Основы МРТ», «Основы ПЭТ», «Основы интроскопии», «Радиационная биофизика», и всех видов практик для: - формирования культуры радиационной безопасности, в том числе при получении практических навыков посредством тематического акцентирования в содержании дисциплин и учебных заданий, подготовки эссе, рефератов, дискуссий, а также в ходе практической работы с терапевтическим и диагностическим оборудованием. 4. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин и всех видов практик для: - формирования этических основ проведения экспериментов с использованием лабораторных животных посредством обсуждения техники безопасной работы с высокотехнологичным экспериментальным оборудованием, высокопроизводительной вычислительной техникой и с живыми системами. |

# 2. Ход учебной практики

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в течение 4 семестра в отделении биотехнологий, научных подразделениях ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также на договорных началах в профильных организациях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в рамках которой возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы: лаборатории МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ФБГНУ ВНИИРАЭ, ФГБУ «НПО «Тайфун», АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ, ИЯИ РАН, ОИЯИ.

Для прохождения практики для каждого обучающегося назначается руководитель от отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также руководитель от организации, под руководством которых обучающиеся проходят практику в производственных коллективах.

Индивидуальная программа деятельности обучающегося должна быть согласована с планом работы коллектива организации и обусловлена целями и задачами производственной практики.

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики.

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах.

По окончании практики обучающиеся оформляют всю необходимую документацию в соответствии с требованиями программы практики.

Учебная практика может проводиться в соответствии с рабочим графиком организации. Стандартно: любой рабочий день с 09.00 до 17.00.

# 3. Введение

(Пример) Биологическое действие ионизирующих излучений обусловлено энергией, отдаваемой излучениями разных видов (альфа, бета-частицами, нейтронами, гамма-квантами) тканям и органам. Несмотря на не одинаковую физическую природу различных видов ионизирующих излучений, существует определенная общность их биологического действия, обусловленная их ионизирующим действием на биосубстраты.

При воздействии ИИ на биосубстрат происходит поглощение последним энергии излучения. Это приводит к ионизации атомов и молекул (то есть, потере атомом электрона, оставшаяся часть атома приобретает положительный заряд) или к возбуждению атомов, молекул (переход электрона на более высокий энергетический уровень в пределах атома). Образовавшиеся в результате ионизации атомов ионы и свободные электроны взаимодействуют между собой и с окружающими неповрежденными атомами и молекулами, образуя при этом свободные радикалы.

Неорганические радикалы образуются при радиолизе воды - гидроксильный радикал (ОН), радикал водорода (Н), гидратированный электрон, перекись водорода (Н2О2), гидропероксид (НО2), супероксид-анион-радикал (О2), атомарный и синглетный кислород. Продукты радиолиза воды обладают сильным окислительным действием в отношении органических веществ биотканей.

Под воздействием ионизирующих излучений и продуктов радиолиза воды происходит радиолиз молекул основных биологически важных органических веществ клетки (ДНК, нуклеотидов, аминокислот, белков, углеводов, фосфолипидов и др.) с образованием органических радикалов, обладающих повреждающим действием на ткани. В присутствии кислорода органические радикалы вступают с ним во взаимодействие. Высокое сродство кислорода к органическим радикалам лежит в основе так называемого «кислородного эффекта», суть которого состоит в усилении радиационного повреждения белков, ДНК и других биомолекул в присутствии кислорода.

Продукты радиолиза воды, активные формы кислорода и органические радикалы, в свою очередь, способны изменять структуру биологически важных макромолекул с нарушением их функции. Наибольшее значение для дальнейшей судьбы облученной клетки имеют процессы, происходящие в белках, ДНК и фосфолипидах.

В связи с этим актуальным остаётся разработка трёхмерных физиологически совместимых тканевых моделей для оценки эффектов ионизирующего излучения различного качества.

В настоящее время одним из перспективных и активно развивающихся направлений в области радиобиологии является использование культивируемых на питательной среде тканей в качестве образца для оценки влияния ионизирующего излучения. В связи с этим для получения таких образцов необходимо предварительно получить срезы живых тканей толщиной не более 200 мкм для дальнейшего их успешного культивирования в питательной среде, а также провести флуоресцентное окрашивание полученных и облученных тканей.

# 4. Изучение структуры, свойств и особенностей микротома с вибрирующим лезвием Leica VT1200

Полуавтоматический микротом с вибрирующим лезвием Leica VT1200 разработан для работы со свежими образцами в нейропатологии (переживающие срезы мозга), нейрофизиологии (patch-clamping) и электрофизиологии [12].

Прибор Leica VT1200 предназначен для получения срезов в таких сферах как медицина, биология, а также для промышленного применения, в частности, для получения

срезов образцов фиксированных и нефиксированных живых тканей в буферном растворе.

Для получения высококачественных срезов, особенно при работе с нефиксированными тканями, в Leica можно использовать дополнительный измерительный прибор VibroCheck — он предназначен для определения амплитуды высоты лезвия после каждой его смены и ее последующей минимизации с помощью установочного винта на держателе лезвия.

Говоря о технических параметрах, следует сказать, что толщина срезов на микротоме с вибрирующим лезвием Leica VT1200 настраивается вручную и составляет от 0 до 1000 мкм с шагом 1 мкм, который также можно менять. Максимальный размер образца составляет 33х50 мм. Ориентация образца – 360°. Ретракция – в диапазоне от 0 до 100 мкм. Поворот площадки образца – в диапазоне от 0 до 10°. Горизонтальное перемещение ножа настраиваемое и составляет 45 мм. Вертикальное перемещение ножа моторизованный и составляет 20 мм. Частота вибрации ножа – в диапазоне от 0 до 85 Гц. Амплитуда вибрации ножа – в диапазоне от 0 до 3 мм с шагом 0.5 мм. Скорость резки находится в диапазоне от 0,01 до 1,5 мм/сек с шагом от 0,01 до 0.10 мм/с в зависимости от диапазона значений, а скорость возврата составляет 2,5 мм/сек ±0,25 мм/сек.

В комплект основного и часто используемого состава деталей микротома с вибрирующим лезвием Leica VT1200 входит основной прибор VT1200. Панель управления, набор ключей, набор кабелей, цианоакрилатный клей, ледяная ванна, лоток для буферного раствора и VT лезвия (10х10 Gillette)

Применение прибора:

- Подготовить прибор для использования, а именно снять защитный чехол, подключить вибратом к источнику питания и подключить панель управления, настроить положение увеличительного стекла, подключить к источнику питания люминесцентный источник света, включить свет, продезинфицировать все поверхности вибратома, чтобы исключить в дальнейшем контаминацию образца и вставить лезвие.

- Вставить лоток для буферного раствора в ледяную ванну и закрыть его крышкой. Наполнить ледяную ванну раздробленным льдом.

- Снять крышку и наполнить лоток для буферного раствора предварительно охлажденным физиологическим буферным раствором.

- Вставить ледяную ванну и лоток для буферного раствора в соединение типа «ласточкин хвост» и прижать их книзу. Убедиться в закреплении ледяной ванный и лотка с буферным раствором засчёт отведения регуляторной ручки в крайнее дальнее положение

- Для приклеивания образца к столику для образца необходимо использовать цианоакрилатный клей, а для помещения столика для образца в лоток для буферного раствора нужно использовать манипулятор.

- Для того чтобы быстро поднять образец на уровень лезвия для изготовления срезов, необходимо нажать кнопку UP (Вверх). Возможна также тонкая пошаговая настройка положения лезвия по отношению к образцу (размер шага настраивается – 1, 10 или 100 мкм)

- Для того чтобы запустить продвижение лезвия к образцу, необходимо нажать кнопку продвижения лезвия вперёд.

- Перед изготовлением срезов с помощью ручки настройки подачи нужно выбрать требуемую толщину среза (размер шага – 1,10 или 100 мкм). Это поднимет держатель образца на требуемую величину.

- Начать процесс приготовления срезов можно нажав кнопку RUN/STOP (Пуск/Стоп). После того как резка завершена процесс можно остановить повторным нажатием этой же кнопки. Для того, чтобы поместить лезвие перед образцом, нужно нажать кнопку возврата лезвия. Установить заново толщину среза для следующей резки и снова запустить процесс приготовления срезов.

- После завершения процесса приготовления срезов, необходимо удалить лезвие, перевести держатель образца в самое нижнее положение, нажав кнопку DOWN (Вниз). Освободить, опустошить и вычистить ледяную ванну и лоток для буферного раствора.

Данный тип микротома с вибрирующим лезвием оптимально подходит для получения различных по толщине срезов разных живых тканей, которые в последующем можно культивировать на питательной среде для получения образцов для дальнейшего облучения или трансплантации в организм реципиента, а также данные образцы могут быть использованы как модель для исследования различных доз излучения и влияния их на состояние клеток той или иной ткани [2].

# 5. Литературный обзор

## 5.1. Методики предварительной подготовки и нарезки тканей на микротоме с вибрирующим лезвием Leica VT1200 или Leica VT1200 S

Изготовление срезов тканей с помощью микротома с вибрирующим лезвием приводит к воспроизводимости важных параметров срезов, а также улучшению жизнеспособности срезов ткани. Получение таких высококачественных прецизионных срезов, демонстрирующих превосходную жизнеспособность, является результатом более мягкой обработки образцов, которая сопровождается минимизацией сдвига и сдавливания тканей. Кроме того, возможность выбирать параметры нарезки на микрометрическом уровне позволяет улучшить воспроизводимости всех важных характеристик срезов.

Секционирование с помощью вибрационного микротома (вибратома) является ценной процедурой для получения срезов, которые могут быть использованы для иммуногистохимии и гибридизации in situ. Она особенно полезна для выявления гистологических и 3D деталей в тканях и эмбрионах, которые были подвергнуты различным гистологическим процедурам, таким как окрашивание β-галактозидазой и щелочной фосфатазой, а также флуоресцентное и DAB (диаминобензидин) иммуноокрашивание. При секционировании с помощью вибротома не используются агрессивные органические растворителей и поэтому он подходит для обработки образцов, окрашенных флуоресцентными антителами или красителями. Кроме того, живые ткани могут быть секционированы для последующего культивирования, манипуляций и визуализации в реальном времени [4].

## 5.1.1 Подготовка к нарезке и культивирование

Перед началом изготовления срезов необходимо провести некоторые предварительные процедуры.

Для визуализации живых клеток тканей, срезанных с помощью вибратома, необходимо иную процедуру, чем для фиксированных срезов. Поскольку ткань должна оставаться живой в течение всей процедуры, она должна обрабатываться в живом виде без фиксации и храниться при температуре от комнатной до 38˚C. Кроме того, ткани встраивают в низкоплавкую агарозу в сбалансированный солевой раствор Хэнкса (HBSS) вместо физиологического раствора с фосфатным буфером (PBS) и быстро переносят в среду для культивирования тканей после среза. Как и при любых манипуляциях с тканями для целей культивирования, необходимо следить за тем, чтобы все растворы, материалы и инструменты были стерильными перед использованием [4].

В связи с этим можно использовать различные виды подготовки к нарезке и культивированию. Одним из таких способов является использование встраивания тканей в низкоплавкую агарозу в сбалансированный солевой раствор Хэнкса (HBSS).  В данном случае необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Приготовьте HBSS, добавив 2 мг/мл глюкозы и пенициллин-стрептомицин. Этот раствор можно стерильно профильтровать в 50-мл пластиковую пробирку с завинчивающейся крышкой, используя фильтр 0,45 мкм и шприц Luer-Lok 50-го калибра. Этот раствор будет использоваться для препарирования всех живых тканей.

2. Приготовьте раствор для встраивания.

i. Приготовьте 7% раствор низкоплавкой агарозы в стерильном HBSS путем нагревания в течение 1 часа при 65˚C.

ii. Дайте раствору остыть в течение 30 мин в ванне при 37˚C, прежде чем добавлять его к живым тканям.

3. Приготовьте среду для культивирования тканей.

i. Инактивируйте фетальную бычью сыворотку (FBS) в течение 30 минут при 56˚C. Создайте аликвоты и храните при -20˚C.

ii. Для приготовления каждого 20-мл препарата среды добавьте 2 мл термоинактивированного FBS к 18 мл DMEM/F12 GlutaMAX (10% сыворотки) и 200 мкм пенициллина-стрептомицина.

iii. Перенесите 1,5 мл готовой среды в каждую 35-миллиметровую посуду со стеклянным дном и поместите ее в инкубационную камеру, установленную при температуре 37˚C с 5% CO2.

iv. Дайте раствору уравновеситься в инкубационной камере в течение 30 мин - 1 ч.

4. Выделите все живые ткани в HBSS с антибиотиками и глюкозой при комнатной температуре. Удалите растворенную низкоплавкую агарозу из ванны 37˚C и поместите ткани в одноразовый муляж.

5. Подготовьте и секционируйте образец толщиной 75-100 мкм в камере вибратома, заполненной PBS (с добавлением антибиотиков) при комнатной температуре.

i. Быстро перенесите нужный свежесрезанный живой срез в предварительно прогретую и уравновешенную полную среду для культивирования тканей в 35-миллиметровую культуральную посуду со стеклянным дном. Дайте ткани осесть на дно чаши и быстро верните ее в инкубационную камеру для повторной калибровки в течение 30 мин - 1 ч.

ii. После того, как ткань восстановит равновесие, прикрепите крышку чашки к дну с помощью парафильма.

6. Визуализируйте ткань с помощью инвертированного микроскопа; ткань можно наблюдать не более 12-24 ч. Если требуется несколько дней инкубации, необходимо ежедневно менять предварительно подогретую среду [4].

Процесс культивирования тканей, например тканей печени, в течении длительного времени (двух - четырех недель) можно производить следующим образом. Срезы, от трех до шести штук поместить на полупористые мембраны (Millipore, Herts, UK), и выдерживать в инкубаторе при 37 ° C в 5% CO2. Культуральная среда должна состоять из среды Дульбекко, модифицированной среды Орли с глютамином, дополненной 10% фетальной телячьей сывороткой, 5% пенициллина - стрептомицина - гентамицина, 1% амфотерицина, 5 мг/мл инсулин , 0,4 мг/мл дексаметазона, 10 ммоль/л HEPES, 20 ммоль/л пирувата натрия и 50 мг/мл аскорбиновой кислоты. Среду необходимо менять каждые 3 дня [10]. Другим примером длительного культивирования тканей, является культивирование тканей хряща. Срезы нормального хряща человека можно поместить в 6 луночный планшет (если количество срезов больше, то можно использовать планшеты больших размеров), по одному срезу в каждую лунку. Серию образцов необходимо инкубировать в питательной среде ДМЕМ с добавлением в неё 10% фетальной телячьей сыворотки (FCS) и 2% пенициллин-стрептомицина [9]. Альтернативным методом является культивирование в обедненных средах без FBS и глутамина. Так ломтики ткани печени инкубировали в средах DMEM без FBS и RPMI без FBS в течение различных временных интервалов при 37 °C с 5% содержанием CO2 [8]. Или же использовать питательную среду среды ДМЕМ с добавлением 5 мкг/мл трансферрина, 10 мкл гидрокортизона, 10 мкл ретиноевой кислоты, 5 мкг/мл инсулина, 80 нг/мл эпидермальный фактор роста, 5 мкл L-глутамин, 50 мкг/мл сульфата гентамицина и 10 мкл/ мл смеси микроэлементов [6].

## 5.1.2. Процедура нарезки.

Если говорить конкретно о процедуре нарезки, то для различных тканей она будет разная. Например, с помощью микротома с вибрирующим лезвием Leica VT1200 S соответствующие ткани печени разрезали на кубики размерами 1,5 x 1,0 x 0,5 см3 и закрепляли суперклеем на пластинах с образцами. Срезы выполняли после вибропроверки (0; 0) с использованием бритвенных лезвий из нержавеющей стали (Personna Medical, Стейнтон, Вирджиния, США) в буферных условиях со льдом-холодным буфером KrebsHenseleitbuffer (KHB), содержащим 25 мкл глюкозы (Merck, Дармштадт, Германия), 25 мкл NaHCO (Roth, Карлсруэ, Германия) и 10 мкл органического буфера HEPES (Roth) при следующих регулируемых настройках: угол ножа 15°; скорость резки 0,4-1 мм/с; амплитуда колебаний 3; размер шага 200 мкм; непрерывный ход. Для получения сечений одинакового размера были сделаны вырезы диаметром 8 мм с использованием штампа из нержавеющей стали диаметром 8 мм [11]. Альтернативным методом нарезки тканей печени для получения срезов является способ вырезания из печени (из любой части) кубика объемом 0,5 см3 и дальнейшая их нарезка на слайсы толщиной 100, 200 или 400 мм в ледяной холодной ванне PBS с помощью вибротома [10].

Для нарезки мозга необходимо использовать другие параметры. Для резки образца в саггитальном плане, мозг делили на полушария (одно оставляли для хранения при +4ºС в PBS с добавлением 0,01% азида натрия), второе приклеивали цианакрилатным гелем на блок 2% агарозного геля. Всю конструкцию клеили на столик вибратома. Для получения фронтальных срезов полушарие заливали в агарозный гель и уже в таком виде приклеивали к столику вибратома. Резка проходила в PBS, толщина срезов 50 мкм (при скорости 1,5 мм/с и амплитуде 1 мм) [1].

Для приготовления срезов эмбрионов мышей в качестве раствора для буферного лотка использовали HBSS без содержания ионов Ca2+, Mg2+, с добавлением 10 мкл буфера HEPES с соблюдением pH 7,3 и добавлением 500 Ед/мл пенициллин-стрептомицина. Далее изготавливали срезы размером 350-450 мкм при скорости 2 мм/с и амплитуде 1,5 мм и переносили их с помощью укороченных стеклянных пипеток Пастера в планшеты для культур тканей, хранящиеся на льду [3].

Для приготовления срезов костей и хрящей можно использовать схожую с нарезкой печени методику. Экспланты помещали в предварительно охлажденные формы из нержавеющей стали (Tissue-Tek - Sakura, Япония) в расплавленную 2,5% агарозу и охлаждали на льду для ускорения застывания. Вибратом VT1200 Leica, откалиброванный в соответствии с инструкциями производителя, использовался для приготовления корональных срезов бедренной кости размером 300-400 мкм. Вживленные эксплантаты закрепляли на пластине для образцов с помощью цианакрилатного клея для тканевых культур (Roth, Австрия) и срезали лезвием из нержавеющей стали (Gillette Procter & Gamble, Великобритания) в буферных условиях с использованием ледяного холодного  фосфатно-солевого буферного раствора Дульбекко (DPBS), с амплитудой 1,5 м и скоростью секционирования 0,6 м/с. Полученные срезы затем осторожно промывали в течение 30 сек в α-минимальной основной среде (α-MEM) с добавлением антибиотиков пенициллина и стрептомицина и переносили в 6-луночные планшеты, содержащие 30-миллиметровую вставку для культуры клеток Millcell с размером пор 0,4 мкм [7].

## 5.2. Количественный анализ жизнеспособности клеток в тканях

Большинство биологических объектов обладают низким контрастом внутренних структур, которые в основном прозрачны, поэтому возможности их наблюдения методом классической микроскопии светлого поля ограничены. Эта проблема может быть преодолена несколькими путями: применением метода исследования в темном поле, использованием метода фазового контраста, для двулучепреломляющих материалов применяют поляризационный контраст. Основным же методом контрастирования в биологии является окрашивание препаратов веществами, способными связываться с препаратом и поглощать свет или флуоресцировать.

В связи с этим актуальной задачей данной работы является анализ жизнеспособности клеток в тканевых срезах спустя несколько недель культивирования. Морфологическую оценку и визуализацию жизнеспособности клеток в тканевых срезах можно проводить несколькими методами, такими как фазово-контрастная микроскопия; метод Live/Dead; иммуногистохимическое исследование; трансмиссионная электронная микроскопия; сканирующая электронная микроскопия; двухфотонная микроскопия и другие. Однако для данного исследования метод Live/Dead является слишком грубым, так как происходит окраска при помощи реактивов ацетоксиметилового эфира кальцеина. и этидия гомодимер-1 (в качестве альтернативы можно использовать димер бромистого этидия, так как сам бромистый этидий проникает через мембраны и живых клеток, окрашивая все нуклеиновые кислоты, но в дальнейшем его можно использовать при оценке качества децеллюляризации различных тканей, в том числе фланников). В связи с этим необходима более точная количественная оценка, и в качестве альтернативы можно использовать флуоресцентные красители, интенсивность окраски которыми различается в зависимости потенциала мембраны митохондрий.

Существует несколько коммерчески доступных анализов, нацеленных на различные аспекты митохондрий. Наборы JC-10 MMP являются превосходной альтернативой плохо растворимому в воде красителю JC-1 и могут быть найдены у Abcam, Merck и Sigma-Aldrich [5]. Набор для анализа потенциала митохондриальной мембраны JC-10 разработан для использования в проточной цитометрией, но также может быть использован на конфокальном микроскопе, и обеспечивает наиболее надежный метод анализа для мониторинга изменений потенциала митохондриальной мембраны [13]. В целом, краситель JC-10 накапливается в матриксе митохондрий здоровых клеток и дает красный эмиссионный сигнал при 570-590 нм. Когда клетки становятся апоптотическими или некротическими, JC-10 легко диффундирует в цитоплазму и превращается в мономерный JC-10, который дает зеленый эмиссионный сигнал при 520-540 нм.

Красители MitoTracker могут применяться для измерения общей массы митохондрий или для изучения изменений массы митохондрий после необходимых процедур. MitoTracker Green FM от Cell Signaling и от ThermoFisher Scientific являются примерами коммерчески доступных анализов MitoTracker. Краситель MitoTracker Green окрашивает митохондрии живых клеток, но не зависит от митохондриального мембранного потенциала. MitoTracker Green не совместим с фиксацией, а сигнал может быть получен при длинах волн возбуждения и эмиссии 490 и 516 нм, соответственно [5]. Существуют и другие продукты из этой линии. Например, краситель MitoTracker Red CMXRos это красный флуоресцентный краситель, который окрашивает митохондрии в живых клетках, и его накопление зависит от мембранного потенциала. Он хорошо удерживается после альдегидной фиксации и сигнал может быть получен в диапазон длин волн возбуждения от 579 до 599 нм [15]. Другим примером является не менее эффективный краситель MitoTracker® Orange CMTMRos - это оранжевый флуоресцентный краситель, который окрашивает митохондрии в живых клетках, и его накопление зависит от мембранного потенциала. Этот краситель также хорошо удерживается после альдегидной фиксации и сигнал может быть получен в диапазон длин волн возбуждения от 554 до 576 нм.[14].

Другой стратегией окрашивания митохондрий является определение проницаемости митохондрий. Этот анализ предоставляется компаниями Abcam и ThermoFisher Scientific. В состав анализа входят краситель, кальцеин AM, и гаситель, CoCl2, и оба они легко диффундируют в клетки. Кальцеин AM расщепляется цитозольными эстеразами. После расщепления он гасится CoCl2 в цитоплазме, но сохраняется в митохондриях живых здоровых клеток. Когда клетки имеют митохондриальные повреждения или апоптоз, содержимое митохондрий вытекает, и митохондриальный сигнал также теряется [5].

Альтернативным методом количественного анализа жизнедеятельности клеток в тканях является определение уровня активных форм кислорода в раковых клетках. Активные формы кислорода производятся преимущественно в митохондриях, когда электроны выходят из цепи переноса электронов. Эти электроны соединяются с молекулярным кислородом, образуя различные активные формы кислорода, или АФК. В раковых клетках происходит перепроизводство активных форм кислорода. Эти высокореактивные молекулы АФК могут вызывать окислительное повреждение мембран, белков и ДНК внутри клетки. Определение общих клеточных активных форм кислорода (ROS) происходит с использованием диацетата 2',7'-дихлородигидрофлуоресцеина (DCFH-DA). DCFH-DA проникает через клеточную мембрану, и попав внутрь клетки, DCFH-DA превращается в DCFH в присутствии фермента клеточной эстеразы. Кроме того, окисление DCFH реактивными формами кислорода дает зеленые флуоресцентные молекулы, что можно увидеть на конфокальном микроскопе в диапазоне длин волн возбуждения 530 нм. Интенсивность зеленой флуоресценции указывает на уровень активных форм кислорода в клетке. Этот метод помогает визуализировать локализацию АФК в прикрепленных клетках с помощью конфокального микроскопа и дополнительно определять интенсивность АФК.

# 6. Проведение лабораторных исследований.

## 6.1. Получение тонких срезов ткани печени и опухолевой ткани слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти  при помощи микротом с вибрирующим лезвием Leica VT1200

Перед проведением лабораторного исследования необходимо подготовить прибор для использования, а именно: подключить вибратом к источнику питания и подключить панель управления, закрепить ледяную ванну и поместить в неё лоток для буферного раствора, продезинфицировать все поверхности вибратома, чтобы исключить в дальнейшем контаминацию образца и вставить лезвие.

- Свежую ткани печени телёнка разрезали стерильным скальпилем на кубики размерам 1,5 см3 и закрепляли цианакрилатным клеем для тканевых культур на столик для образца и выжидали 1-2 минуты, пока образец закрепиться на подложке.

- После этого столик с образцом помещали при помощи торцового ключа в лоток для буферного раствора и перед нарезкой ткани в лоток для буферного раствора заливали раствор PBS с добавлением 1% пенициллин-стрептомицина.

- Вибратом Leica VT1200 откалибровывали в соответствии с инструкциями производителя и настраивали нужные параметры: амплитуда составляла 3 мм, а скорость резки была настроена на 1,5 мм/сек.

- Лезвие отводили в самое крайнее положение, чтобы получить более аккуратный срез, так как ткань печени очень рыхлая и при неправильном положении лезвия, получались бы разорванные и некачественные срезы.

- Далее регулировали положение образца в соответствии с уровнем лезвия засчёт нажатия кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз) для изготовления срезов.

- После этого перед началом изготовления изготовлением срезов с помощью ручки настройки подачи выбирали необходимую толщину толщину среза - она находилась в диапазоне от 100 до 200 мкм и начали процесс приготовления срезов, нажав кнопку RUN/STOP (Пуск/Стоп).

- Первоначальный срез, как и ожидалось, был неровным и имел толщину большую, чем 200 мкм, но этот процесс необходим был для выравнивания поверхности образца ткани печени. Далее при помощи нажатия кнопки возврата лезвия и установления толщины в 100 мкм, процесс нарезки был снова запущен.

- Образец толщиной 100 мкм оказался слишком тонким и рыхлым, что не позволяет провести в дальнейшем его культивирование, в связи с эти была задана новая толщина в 150 мкм. Однако и этот образец, хоть он и был более аккуратным ровным, содержал в себе большое количество разрывов, что также бы в дальнейшем препятствовало нормальному культивированию и поддержанию жизнеспособности среза. Самой оптимальной для рыхлой ткани печени, содержащей большое количество  мелких сосудов, оказалась толщина в 200 мкм.

- Получившийся хороший тканевый срез при помощи укороченных стеклянных пипеток Пастера вынимали из лотка для буферного раствора и аккуратно промывали стерильным раствором PBS c антибиотиками и помещали  переносили в 24-луночные планшеты в ламинарный шкаф.

- После этого продолжили нарезать новые слайсы ткани печени и переносить их в планшеты. После окончания изготовления образцов тканей печени, из лотка для буферного раствора утилизировали раствор и остатки ткани печени убирали со столика для образца.

- После этого также при помощи стерильного скальпеля в ламинарном шкафу опухолевую ткань слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти разрезали на кубики размерам 1,5 см3 и закрепляли цианакрилатным клеем для тканевых культур на столик для образца и выжидали 1-2 минуты, пока образец закрепиться на подложке.

- Повторно проводили пункты 2-5, описанные выше, и установили толщину среза в 200 мкм.

- Как и при работе с печенью, первый образец получился неровным и непригодным для использования, но это было также необходимо для получения ровной поверхности для дальнейшего нарезания образца. После этого заново установили толщину в 200 мкм и начали нарезку тканей. Получившиеся образца оказались ровными, аккуратными и пригодными для дальнейшего использования и их при  помощи укороченных стеклянных пипеток Пастера вынимали из лотка для буферного раствора и аккуратно промывали стерильным раствором PBS c антибиотиками и помещали  переносили в 24-луночные планшеты в ламинарный шкаф. После этого повторили пункт 10 и отключили вибратом от источника питания.

Полученные срезы на вибратоме будут использованы для дальнейшего культивирования в нормальной или обедненной питательной среде (без добавления PBS и глутамина в качестве факторов роста), децеллюляризации и трансплантации в животное.

## 6.2 Проведение качественного анализа жизнеспособности клеток в срезах тканей

Качественный анализ проводили при помощи набора LIVE/DEAD — это быстрый и простой двухкомпонентный анализ жизнеспособности, основанный на окрашивании на целостность мембраны и активность эстеразы. Целостность плазматической мембраны определяется окрашиванием на гомодимер этидия-1, который проникает в клетки с поврежденными плазматическими мембранами, чтобы связывать ДНК и излучать красную флуоресценцию. Живые клетки идентифицируются кальцеином AM, флуорогенным красителем, проникающим в клетки, который превращается в зеленую флуоресценцию после взаимодействия с внутриклеточной эстеразой.

Качественный анализ жизнеспособности клеток в срезах тканей проводился при помощи красителей гомодимера этидия-1 и кальцеина AM.

- Флаконы с красителем размораживали а водяной бане при температуре до 37˚C.

- Далее к добавляли 0,5 мкл кальцеина AM и 2 мкл гомодимера этидия-1 к 1 мл PBS для создания окрашивающего раствора и перемешивали.

- Срез ткани толщиной 200 мкм промывали 3 раза чистым, стерильным раствором PBS для удаления компонентов среды.

- После этого срез помещали в 1 мл раствора PBS с добавлением гомодимера этидия-1 и кальцеина АМ и инкубировали в течение 30-40 минут при температуре 37˚C для получения качественной окраски живых и мертвых клеток.

- Далее удаляли раствор PBS, в котором происходила окраска и промывали срезы тканей 3 раза буферным раствором PBS, чтобы отмыть несвязанные компоненты красителя.

- После этого проводили осмотр на конфокальном микроскопе.

В результате окрашивая в диапазоне длин волн возбуждения от 494 до 517 нм мы наблюдали окрашивание живых клеток, а в диапазоне длин волн возбуждения от 517 до 617 мы наблюдали окрашивание мертвых клеток.

# 7. Заключение

Данный литературный обзор и отработка лабораторных методов являются основой для дальнейшего исследования возможности культивирования, манипуляций и визуализации тканей в реальном времени в качестве образца для оценки влияния ионизирующего излучения и разработки трёхмерных физиологически совместимых тканевых моделей для оценки эффектов ионизирующего облучения, а также децеллюляризации и трансплантации в животное.

В связи с этим, запланированы исследования возможности оценки жизнеспособности перевиваемых тканевых культур при воздействии различных видов ионизирующего излучения или химиопрепаратов.

Таким образом, целями дальнейшего исследования являются:

- Разработка методов оценки жизнеспособности тканевых культур;

- Разработка метода длительного культивирования тканевых культур.

# 8. Список использованной литературы

- Иванова О. В. Картирование экспрессии немедленных ранних генов c-fos и zif/268 в развивающемся мозге мышей линии Thy1-EGFP при обследовании новой обстановки / О. В. Иванова // Биомедицина – 2014. - №1. – С. 109-116.

- Микротом с вибрирующим лезвием. Модели Leica VT1200 и VT1200S. Руководство пользователя, 2007. – 60 листов.

- Brachmann I., Tucker K. L. Organotypic slice culture of GFP-expressing mouse embryos for real-time imaging of peripheral nerve outgrowth / Brachmann I., Tucker K. L. // Journal of visualized experiments – 2011. – №. 49.

- Iulianella, A. Cutting thick sections using a vibratome / Iulianella, A. // Cold Spring Harbor protocols. - 2017. - Vol. 6. - P. 480-485.

- Kamiloglu S. Guidelines for cell viability assays / Kamiloglu S., Sari G., Ozdal T., Capanoglu E.  // Food Frontiers. - 2020. - Vol. 1 - № 3. - P. 332-349.

- Meyer R. Radiation treatment of organotypic cultures from submandibular and parotid salivary glands models key in vivo characteristics / Meyer R., Wong WY., Guzman R, Burd R., Limesand K. // Journal of visualized experiments. - 2019. - Vol. 147.

- Srinivasaiah S. A 300 μm organotypic bone slice culture model for temporal investigation of endochondral osteogenesis / Srinivasaiah S., Musumeci G. et al. // Tissue engineering. Part C, Methods. -2019. - Vol. 25. - № 4. - P. 197-212.

- Swaminathan A. Developing a partially perfused liver model using caprine liver explant conditioned to the chicken extra-embryonic perfusion system / Swaminathan A., Ranganathan S., Baskar K, et al.  // Tissue Cell. - 2020. - Vol. 62. – P. 101-108.

- Tinti L. A novel ex vivo organotypic culture model of alkaptonuria-ochronosis / Tinti L., Spreafico A., Chellini F. et al // Clin Exp Rheumatol. - 2011. - Vol.29. - № 4. - P. 693-696.

- Verrill, C. Organotypic liver culture in a fluid-air interface using slices of neonatal rat and adult human tissue—a model of fibrosis in vitro / Verrill, C., Davies, J. et al. // Journal of Pharmacological and Toxicological Methods. - 2002. - Vol. 48.  - № 4. - P. 103–110.

- Zimmermann M. Precision-cut slices of normal and tumorous liver tissues generated with the Leica VT1200 S vibrating blade microtome / Zimmermann M. et al. // LeicaBiosystems. – 2012. – Vol. 95.

- Полуавтоматический микротом с вибрирующим лезвием Leica VT1200 [Электронный ресурс]: https://bioline.ru/catalog/gistologiya/vibratomy/poluavtomaticheskij-mikrotom-s-vibriruyushchim-lezviem-leica-vt1200 (Дата обращения: 11.10.2021).

- JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (Flow Cytometry) (ab112133) [Электронный ресурс]: https://www.abcam.com/jc-10-mitochondrial-membrane-potential-assay-kit-flow-cytometry-ab112133.html (Дата обращения: 18.10.2021).

- MitoTracker™ Orange CMTMRos - Special Packaging [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/M7510 (Дата обращения: 18.10.2021).

- MitoTracker™ Red CMXRos - Special Packaging [Электронный ресурс]: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/M7512 (Дата обращения: 18.10.2021).

# 9. Иллюстрации

Рисунок 1. Полуавтоматический микротом с вибрирующим лезвием Leica VT1200 в лаборатории отделения регенеративных технологий и биофабрикации МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»

Рисунок 2. Тканевый срез печени толщиной 200 мкм

Рисунок 3. Образец опухолевой ткани, фиксированные на подложке

Рисунок 4. Окраска среза альвеолярного отростка толщиной 200 мкм

при помощи набора LIVE/DEAD

Рисунок 5. Образец опухолевой ткани слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти